103年訪查TAF土木工程測試領域實驗室報告

- 本會與TAF合作加強認證實驗室管理

依據「公共工程施工品質管理作業要點」第12點規定，機關辦理公告金額以上工程，應將鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等17項公共工程材料送財團法人全國認證基金會(以下簡稱TAF)認可實驗室辦理試驗。

為督促TAF認可之土木工程測試領域實驗室，維持其品質系統運作，並正確出具認可標誌報告，達到為公共工程之施工材料品質把關之目的，本會自95年起，依TAF實驗室認證服務手冊第10.6節「監督評鑑」規定，每年會同TAF辦理土木工程測試領域實驗室不預警訪查，以保障優良實驗室，淘汰不良者。

- 103年度訪查計畫執行情形重點及成果：

  - 訪查對象：

- 針對102年經 TAF處置之實驗室計15家 (包括：1家終止、7家暫時終止、7家減項)，其中，3家申請展延未通過，5家本會歷年已前往訪查，其餘7家列為訪查對象。

- 本會103年11月10日接獲民眾檢舉位於屏東縣之「長豐檢驗科技有限公司」辦理瀝青試驗需等候2個月，疑似有異常情形，故納為訪查對象。

  - 訪查過程：

- 訪查時間：103年4月至12月。

- 訪查方式：以不預先通知方式進行訪查，訪查成員包括外聘專家學者2位、TAF評審委員2位、本會領隊及工作人員等。

- 評分標準：依「訪查TAF土木類實驗室訪查項目及評分標準表」進行評分，評分項目包括「管理要求」（50%）及「技術要求」（50%）等2大項，訪查成績以各委員評分之總和，平均計算。

  - 訪查結果：

103年度不預警訪查8家實驗室，訪查結果，甲等(80-89分)及乙等(70-79分)各有4家，各占50%，受訪查之實驗室名稱、訪查日期、評分結果，詳表一。

表一  103年度TAF認可土木領域實驗室訪查結果明細表

| 序號 | 名稱 | TAF編號 | 訪查日期 | 評分 | 訪查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五吉實業有限公司(新北市) | 1818 | 103.4.9 | 70 | 缺失通知改善 | TAF於103年2月13日辦理監督評鑑確認，本次無不符事項之缺失。 |
| 2 | 富群材料檢驗股份有限公司(新北市) | 2594 | 103.5.13 | 83 | 缺失通知改善 | TAF於103年3月14日辦理增項認證確認，本次無不符事項之缺失。 |
| 3 | 宏盛科技檢驗有限公司(台南市) | 2373 | 103.8.27 | 77 | 缺失通知改善 | TAF開立3項不符事項之缺失。 |
| 4 | 昌煇科技檢驗有限公司(嘉義市) | 2357 | 103.9.18 | 80 | 缺失通知改善 | TAF開立2項不符事項之缺失。 |
| 5 | 營建技術服務暨材料檢測中心(雲林縣) | 547 | 103.10.24 | 80 | 缺失通知改善 | TAF開立2項不符事項之缺失。 |
| 6 | 遠翔材料測試有限公司(新竹縣) | 1965 | 103.11.24 | 85 | 缺失通知改善 | TAF開立1項不符事項之缺失。 |
| 7 | 台興科技股份有限公司(臺北市) | 1551 | 103.12.11 | 70 | 缺失通知改善 | TAF於104年1月8日召開技術委員會決議，於104年1月19日終止認證資格。 |
| 8 | 長豐檢驗科技有限公司(屏東縣) | 2764 | 103.12.26 | 77 | 缺失通知改善 | TAF開立4項不符事項之缺失。 |

  - 訪查認證實驗室主要缺失：

- 管理要求方面：

1、實驗室環境髒亂且動線規劃不佳，待測區及儲存區動線未明顯區分。

2、委託單位混凝土圓柱試體堆疊數層。

3、試驗報告修改未註明修改原因及更正內容。

4、實驗室收件時未於委託單上標註是否符合規定。

5、混凝土抗壓機機台上蓋平殘削未清理。

6、混凝土試體養護槽散熱機放置室內不易降溫。

7、試驗儀器逾期未辦理校正、未標示機具名稱與編號，且無法歸零。

8、會驗人員未於試驗過程至試驗區會同監督，卻已簽名。

9、內部稽核缺失及建議事項流於形式，且未落實稽核。

10、實驗室裝置監視系統，架設位置及角度不佳，無法清楚辨識樣品外觀、數量及送樣人員之面貌，錄影畫面之解析度不足。

11、裝置試驗完畢之試體容器外之舊編碼未刪除。

12、已停用儀器置於試驗區內。

13、員工勞保資料與其他相關資料不符。

- 技術要求方面：

1、試體收件未詳實記載實際製作時間。

2、瀝青試驗未依AASHTO方法測試。

3、瀝青試驗設備分散設置，無獨立之試驗空間、空調及安全設施。

4、瀝青夯打試體濾紙與規定不符。

5、現場留存樣品及試驗結果與留存紀錄結果差異甚大。

- 其他：

1、部分試驗室為鐵皮屋工場改建為試驗室，夏季溫度高，惟室內空間未設置空調設備，影響試驗設備之電子儀器精度及試驗人員操作。

2、文件及紀錄未適時歸檔，及未落實職務代理人制度。

  - 訪查缺失處置：

- 對違反TAF相關規定之實驗室，TAF依土木領域特定規範等相關規定處置，最重可處以停權，以收警惕效果，並將相關資訊公告於網站，供機關參考因應。若缺失情節重大且涉及偽造文書之嫌者，移送檢調機關調查。

- 103年度計有1家為「台興科技股份有限公司」(臺北市)因瀝青材料實驗內容與紀錄不符，經本會訪查後，TAF 於104年1月8日召開技術委員會決議，於104年1月19日處以終止認證資格之處分。

(三)各實驗室訪查之相關缺失及改善建議，本會均已函請各實驗室參考改進。

  - 訪查績效

- 本會自95年執行訪查計畫，累計至103年止，共訪查73家認證實驗室，其中3家因嚴重缺失，依TAF認證規範被永久終止（占4.1%），13家因違反規定，依TAF認證規範被暫時終止（占17.8%）。

- 實驗室人員與TAF參與委員均反應，透過不預警訪查實驗室，已於業界形成示警風氣，達到保障優良實驗室，逐步汰除不良實驗室之目的。

- 歷年訪查處置結果比較圖如下：

圖一 95～103年TAF實驗室訪查處置結果統計表

- 未來具體作法

依據95～103年度歷年訪查結果，計有21.9%之土木領域測試之實驗室，有嚴重缺失或違反規定被處以永久終止或暫時終止處置，惟處置率已由95年之37.5%下降至103年度之12.5%，顯示本會會同TAF之訪查機制有其成效，惟仍有待提升空間，故後續仍應持續加強認證實驗室之管理，未來執行方向如下：

- 研擬「104年度訪查TAF土木工程測試領域實驗室計畫」，持續辦理實驗室訪查作業。

- 103年4月至12月訪查發現之缺失，主要問題為實驗室未明訂內部管理制度及試驗人員訓練成效不佳等，將請TAF轉知認證之實驗室加強注意，並請TAF研提改善對策，避免相同缺失重複出現。

- 除請TAF持續加強土木材料領域實驗室之監督評鑑外，並加強督導回報異常之實驗室及曾被處分且尚在認證之實驗室，以利瞭解實驗室試驗管控狀況。

- 本會於辦理公共工程相關督導、查核、抽驗，若有發現實驗室有異常情形時，請TAF協助後續實驗室管理及業務執行作業之查察；另TAF於進行實驗室監督評鑑、能力測試…等作業時，如有發現實驗室執行公共工程業務異常情形，亦可回饋本會進行查核。

- 為避免實驗室有不法情事發生，除請TAF持續對辦理認證實驗室相關人員教育訓練、能力監督及資格鑑定等監督管理措施外，並加強實驗室人員工程倫理及實驗室自身之教育訓練宣導，以提升人員專業地位及認證品質。

- 為使機關瞭解實驗室辦理相關公共工程重要材料實驗流程及TAF評鑑重點，請TAF協助有需求之機關宣導說明，使機關人員瞭解實驗室試驗相關程序及應注意事項。