104年訪查TAF土木工程測試領域實驗室報告

壹、本會與TAF合作加強認證實驗室管理
依據「公共工程施工品質管理作業要點」第12點規定，機關辦理公告金額以上工程，應將鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等17項公共工程材料送財團法人全國認證基金會(以下簡稱TAF)認可實驗室辦理試驗。
為督促TAF認可之土木工程測試領域實驗室，維持其品質系統運作，並正確出具認可標誌報告，達到為公共工程之施工材料品質把關之目的，本會自95年起，依TAF實驗室認證服務手冊第10.6節「監督評鑑」規定，每年會同TAF辦理土木工程測試領域實驗室不預先訪查，以保障優良實驗室，淘汰不良者。

貳、104年度訪查計畫執行情形重點及成果：
一、訪查對象：
針對103年經 TAF處置之實驗室計26家 (包括：17家終止、8家暫時終止、1家減項)，其中，1家申請展延未通過，8家本會歷年已前往訪查，其餘17家列為隨機訪查對象。
二、訪查過程：
(一)	訪查時間：104年3月至10月。
(二)	訪查方式：以不預先通知方式進行訪查，訪查成員包括外聘專家學者2位、TAF評審委員2位、本會領隊及工作人員各1位。
(三)	評分標準：依「訪查TAF土木類實驗室訪查項目及評分標準表」進行評分，評分項目包括「管理要求」（50%）及「技術要求」（50%）等2大項，訪查成績以各委員評分之總和平均計算。
三、訪查結果：
104年度不預先通知訪查8家實驗室，訪查結果，甲等(80-89分) 有5家，占62.5%、乙等(70-79分)有2家，占25%、丙等(60-69分)1家，占12.5%。受訪查之實驗室名稱、訪查日期、評分結果，如表一所示：
      表一 104年度TAF認可土木領域實驗室訪查結果明細表
序號	實驗室名稱	TAF / 編號	訪查 / 日期	評分	訪查 / 結果	TAF監督評鑑結果
1	竣葦科技檢驗有限公司	2076	104.3.9	87	通知缺失改善	TAF開立2項不符事項之缺失。
2	正中工程顧問有限公司	2072	104.4.7	60	通知缺失改善	TAF開立4項不符事項之缺失。
3	吉仁檢驗科技有限公司	2042	104.5.19	80	通知缺失改善	TAF開立1項不符事項之缺失。
4	禾洋科技檢驗有限公司	2221	104.6.18	83	通知缺失改善	無不符事項。
5	國泰檢驗科技有限公司-立勝台南工程材料試驗所	2127	104.7.20	83	通知缺失改善	TAF開立1項不符事項之缺失。
6	紳永檢測有限公司(新北市三峽實驗室)	2893	104.8.20	77	通知缺失改善	TAF開立2項不符事項之缺失。
7	群益工程顧問有限公司	1832	104.9.25	85	通知缺失改善	無不符事項。
8	康士特材料檢驗有限公司	2354	104.10.16	77	通知缺失改善	TAF開立2項不符事項之缺失。

四、訪查主要缺失：
(一)	管理要求方面：
1、人員內訓紀錄不完整，試驗員對試驗基本知識不足，僅靠內部人員相互學習，無外部學習訓練。
2、內部稽核紀錄表所記載之事項未落實、表單內欄位未簽名，且稽核人員不熟悉規定，未依規定辦理稽核。
3、客戶意見調查表頻率不足、未做統計分析，另客戶抱怨皆未留存紀錄。
4、部分試驗室轉包案件，樣品編號及收件單等資料不完整。
5、部分實驗室操作人員、業務部門、組織圖及工作職掌等均未明確區別。
6、未對試驗外包之實驗室進行評核或相關檢核工作。
7、試驗委託單手稿，未記載會驗人員到達時間，惟試驗報告卻已記錄，另實驗室報告手稿紀錄修改過於頻繁，或試驗人員簽名不完整或不清晰，且未建立報告修改清單。
(二)	技術要求方面：
1、混凝土試體(或鋼筋)收件時，其外觀量測未記錄，且收件及執行試驗時間與書面紀錄不符。
2、試驗區域未落實進出管制。
3、試驗室環境雜亂，待測試樣品未妥善保管。
4、儀器設備未妥善清潔保養及未張貼校正資料養護紀錄。
5、測試完成之樣品未依規定應保存7天。
6、試體養護水槽未控制石灰水飽和度，且養護水槽水質混濁，表面浮渣甚多，未檢查石灰濃度及水質是否符規定。
(三)	其他：
試驗室之監視系統未完整呈現試驗過程，或畫面解析度不佳無法辨識，且存檔時間未符3個月規定。
五、訪查缺失處置：
(一)對違反TAF相關規定之實驗室，TAF依土木領域特定規範等規定處置，最重可處以停權，並將相關資訊公告於網站，供機關參考因應，以收警惕效果。
(二)若缺失情節重大且涉及偽造文書之嫌者，移送檢調機關調查。
(三)各實驗室訪查之相關缺失及改善建議，本會均已函請各實驗室檢討改進。
六、訪查績效：
(一)	本會自95年執行訪查計畫，累計至104年止，共訪查81家認證實驗室，其中3家因嚴重缺失，依TAF認證規範被永久終止（占3.7%），13家因違反規定，依TAF認證規範處以暫時終止（占16%）。
(二)	實驗室人員與TAF參與委員均反應，透過不預警訪查實驗室，已於業界形成示警風氣，達到保障優良實驗室，逐步汰除不良實驗室之目的。
(三)	歷年訪查處置結果如圖一所示：

圖一　95～104年TAF實驗室訪查處置結果統計表

参、未來具體作法
依據95～104年度不預先訪查結果，計有19.75%土木領域測試之實驗室，有嚴重缺失或違反規定被處以永久終止或暫時終止之處置，惟歷年處置率已由95年之37.5%減少至104年度未有被處置案件，顯示本會會同TAF之訪查機制有其成效。
為延續推動訪查機制，並提升執行成果，後續仍應持續加強認證實驗室之管理，未來執行方向重點如下：
一、研擬「105年度訪查TAF土木工程測試領域實驗室計畫」，持續辦理實驗室訪查作業。
二、104年3月至12月訪查發現之缺失，主要問題為實驗室未明訂內部管理制度及試驗人員訓練成效不佳、實驗室空間或設備管理不當等，將請TAF轉知認證之實驗室加強注意，並請TAF研提改善對策，避免相同缺失重複出現。
三、另請TAF持續加強土木材料領域實驗室之監督評鑑，並加強督導回報異常之實驗室及曾被處分且尚在認證之實驗室，以利瞭解實驗室試驗管控狀況。
四、本會於辦理公共工程相關督導、查核、抽驗，若發現實驗室有異常情形時，請TAF協助後續實驗室管理及業務執行作業之查察；另TAF於進行實驗室監督評鑑、能力測試…等作業時，如有發現實驗室執行公共工程業務異常情形，亦可回饋本會進行工程施工查核作業。
五、為避免實驗室有不法情事發生，除請TAF持續辦理認證實驗室相關人員教育訓練、能力監督及資格鑑定等監督管理措施外，並加強實驗室人員工程倫理及實驗室自身之教育訓練宣導，以提升實驗室相關人員專業地位及認證品質。
六、為使機關瞭解實驗室辦理相關公共工程重要材料實驗流程及TAF評鑑重點，請TAF協助有需求之機關宣導說明，使機關人員瞭解實驗室試驗相關程序及應注意事項，加強公共工程材料之管理。